# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

# Objeto: ANALIZADOR CONTINUO DE TURBIEDAD DE RANGO EXTENDIDO

# Alcance: Tipo HACH, modelo SC 200 – TU5300, o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y constructivas del analizador continuo de turbiedad de rango extendido con dos cabezales

Sólo se aceptarán equipos originales, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 43908238.

# Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas y directivas:

- Aprobado por la CE para emisiones conducidas e irradiadas (EN 50081-2) e inmunidad (EN 61000-6-2)

- Este producto cumple con IEC/EN 60825-1

- Cumple con 61010-1

- 21 CFR 1040.10 de conformidad con la Nota sobre láser n.°50 de la RC de Australia

- NEMA4X / IP66

- ISO 7027

- Descripción.

El analizador continuo de turbiedad de rango extendido, es un instrumento que se utiliza para medir la turbiedad que tienen las distintas aguas del proceso y transmitirla a través de una señal eléctrica hacia los PLC.

Este equipo debe contar con la capacidad de realizar 2 medidas simultáneas de turbiedad, reportadas a la misma electrónica y transmitidas por dos lazos de 4-20 mA independientes, además se debe poder intercambiar por cabezales del tipo y forma plug & play sin necesidad de herramientas.

A su vez, es imprescindible que la electrónica admita intercambiar los cabezales de turbiedad, por otros tipos de sensores que midan parámetros distintos de calidad, sea pH, conductividad, oxígeno disuelto y demás, de una manera fácil y sencilla, sin necesidad de actualizaciones de software.

El sistema completo consta de una electrónica universal, dos cabezales para medición de turbiedad con un accesorio de limpieza automática con sensor de caudal y 10m de cable para su conexionado por cada uno.

El equipo deberá contribuir a la continuidad y seguridad del sistema de medición continuo de parámetros de calidad y control, sobre los cuales se basa el automatismo de la planta.

  - Características constructivas generales.

    - Controlador universal con dos canales digitales

- Alimentación: 100-240 Vac +/- 10%, 50-60 Hz seleccionable

- Comunicación: 2 salidas de 0/4-20mA, máx. 500 ohm, en 18 a 24 Vdc

- Modos de comunicación:

    - Funcionamiento: Medición primaria o secundaria, o valor calculado

    - Operativo: Lineal, logarítmico, Bi-lineal, PID

- Entrada de sensor A: Digital para medición de turbiedad, pH, conductividad y oxígeno disuelto según el sensor que se le conecte

- Entrada de sensor B: Digital para medición de turbiedad, pH, conductividad y oxígeno disuelto según el sensor que se le conecte

- Operación tipo “Plug and play” con los sensores digitales.

- Conexión de los sensores sin ningún tipo de herramientas

- Capacidad de conectarle sensores analógicos con algún conversor A/D intermedio

- Display: LCD con matriz de puntos de 160x240 pixeles, transreflectivo  con ajuste de contraste e iluminación de fondo LED

- Tamaño de pantalla: 48 x 68 mm

- Temperatura de operación: - 20 a 60 °C.

- Temperatura de  almacenamiento : - 20 a 70 °C

- Humedad de funcionamiento: 0 a 95 % RH sin condensación

- Humedad de almacenamiento: 0 a 95 RH sin condensación

- Niveles de seguridad protegidos por contraseña: 2

- Salidas: 4x relays SPDT, 5A, 250 Vac

- Modo de funcionamiento de los relays: Medición primaria o secundaria, valor calculado o temporizador

- Modo de operación de los relays: Alarma, temporizador, control del conductor, control PWM o FM, alarma del sistema

- Control PID

- Datalogger: 2x 128 KB

- Entrada para tarjeta SD para exportación de datos y operaciones de mantenimiento

- Materiales: Aluminio con recubrimiento en polvo

- Dimensiones: 1/2 DIN, 144x144x181 mm.

- Peso: Menor a 1.70 Kg

- Protección : NEMA 4x/IP66

- Montaje: En la pared, poste o panel.

- Conexiones eléctricas:  ½” NPT

    - Cabezal de medición de turbiedad

- Principio de medición: nefelometría con luz dispersada recogida en ángulo de 90 grados respecto a la luz incidente y 360 grados alrededor de la cubeta de la muestra

- Método primario de conformidad: Método aprobado por la EPA

- Rango de medición: 0 – 700 NTU programable según necesidad

- Resolución: 0.0001 NTU (de 0,0001 a 0,9999/de 1,000 a 9,999/de 10,00 a 99,99/de 100,0 a 700 NTU)

- Exactitud: +/- 2% o +/- 0,01 NTU de 0 a 40 NTU

+/- 10% de la lectura de 40 a 700 NTU basado en un patrón primario de formacina a 25°C

- Repetibilidad: +/- 0.001 NTU en formacina a 25°C o  superior al 1% de la lectura (el valor que sea mayor).

- Linealidad: Mejor que el 1% de 0 a 40 NTU basado en un patrón primario de formacina a 25°C

- Limite de detección del método: 0.002 NTU a 25°C

- Tiempo de respuesta: T90 ˂ 30 segundos a 100 ml/min

- Unidades seleccionables: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC

- Luz difusa: ˂ 0,01 NTU

- Láser: producto láser de clase 2

- Fuente óptica de luz: 650 nm, máximo 0,43 mW

- Compensación de burbujas de aire por fenómeno físico y por cálculo matemático

- System check: Sistema de comprobación automática para la evaluación de la cubeta de medición.

- Requisitos de alimentación: 12 V CC, 14 VA suministrados por el controlador sc

- Clase de protección: III

- Validación de la calibración mediante formacina, patrones estabilizados, estándares secos CVM

- Opción de verificación del valor de medición mediante comparación de las mediciones de proceso y laboratorio con RFID.

- Caudal de muestra: de 100 a 1000 ml/min; caudal optimo: de 200 a 500 ml/min

- Presión de muestra: 6 bares como máximo

- Temperatura de la muestra: de 2 a 60°C

- Conductividad de la muestra: 3000 µS/cm máximo a 25°C

- Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C

- Temperatura de almacenamiento: de -40 a 60°C

- Humedad: Humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación

- Modo de limpieza: mediante la unidad de limpieza automática  con intervalo de tiempo ajustable a través de la electrónica.

- Material de la carcasa: ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, elastómero termoplástico TPS-SEBS (60 Shore) y acero inoxidable.

- Dimensiones aproximadas: 270 x 250 x 190 mm (Alto x Ancho x Profundidad)

- Conexiones: Entrada y salida de muestra: tubos con diámetro exterior de ¼ pulgada.

- Requisitos de tubos: tubos de polietileno, poliamida o poliuretano, con diámetro exterior de ¼ pulgada calibrado +0,03 o -0,1 mm.

- Peso aproximado: 5 kg (incluyendo )

- Extensión del cable de conexión con la electrónica:  hasta 50 m

- Conexión a la electrónica principal sin ningún tipo de herramientas

- Ajuste manual del factor de calibración y de la compensación de turbiedad

- Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Unidad de limpieza automática

- Cable de conexión entre el sensor y la electrónica de 10 metros

- Regulador y sensor de caudal

- Certificado de testeo de funcionamiento de fábrica

- Set para montaje en pared

- Cartucho desecante

- Jeringa para calibración

- Solución Stablcal

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

# Servicio de post-venta:

El oferente debe contar con servicio de post-venta por reparación y/o reemplazo de los distintos componentes del equipo. A su vez, debe mantener un stock de reactivos y kits de mantenimiento, para asegurar el abastecimiento normal para el uso del equipo durante un lapso mayor a 5 años.

- Asistencia Técnica y Puesta en marcha

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha y la asistencia técnica para la instalación de los equipos previa coordinación con el departamento solicitante, para tal efecto deberán contactarse con el Sr. Martin Rovirosa al Tel. 6319-4918, con dos días hábiles de anticipación.

# Repuestos

El proveedor se deberá comprometer, por escrito, a disponer en el país de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento del equipo ofertado, durante un periodo no menor a 3 años.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos deberán observarse los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano o su traducción al idioma castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional de los equipos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en la cláusula Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

Los equipos ofertados deberán contar con un periodo de garantía mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de puesta en funcionamiento, amparando todo defecto de materiales y/o funcionamiento.

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y cambio de partes que sean necesarias sin cargo alguno para AySA S.A.

- Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo para el personal técnico de AySA S.A. coordinando la misma el día de la entrega del equipo, con el personal que recepcione el mismo.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas

En caso que el equipo cotizado necesitare accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalado, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.