# APÉNDICE Nº 6 al PByCP – LICITACIÓN PRIVADA Nº 8/2016

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas (Normas – DEF y/o ET-DEF) podrán ser solicitadas en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 340-01 – MD, Azopardo 250 Piso 12 Oficina 38, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o por correo electrónico a la casilla:

uoc340-01@mindef.gov.ar

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE CADA ITEM:

| RENGLÓN | DESCRIPCION | PARTICULARIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | OXIMETRO DE PULSO; LECTURA PANTALLA LCD - RANGO DE MEDICIÓN 0 A 100% - ALARMA AJUSTABLE - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA SERVICIO INTENSO/PESADO, CON SENSOR UNIVERSAL EN “Y” ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL, DEBERÁ PERMITIR MONITOREAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE, FRECUENCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA Y ALARMAS), CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE 6 HORAS Y CONEXIÓN A 220 VCA 50 HZ DE ORIGEN, PANTALLA MONOCROMÁTICA DE LED CON MENSAJES DE TEXTO Y LUZ POSTERIOR, CON MODO AUTOCALIBRACIÓN, DEBERÁ INCLUIR SOPORTE DE MESA Y DE FIJACIÓN A MÁSTIL PARA TRANSPORTE. DIMENSIONES APROX 15 X 10 X 5 CM. SEGÚN ET-DEF Nº 113/02 |
| 2 | SET DE VÍAS AÉREAS; COMPONENTES 33 | COMPUESTO POR: BOLSO DE TRANSPORTE, TUBO DE O2 ULTRALIVIANO, REGULADORES, 3 (TRES) RESUCITADORES AUTOINFLABLES, 2 (DOS) MÁSCARAS BOCA/BOCA, 1 LARINGOSCOPIO 6 (SEIS) RAMAS, 2 (DOS) MÁSCARAS DE O2 DE ALTA CONC CON TUBULADURA, 2 (DOS) MASC NEBULIZADORAS, 2 (DOS) MASC DE O2 CON BOLSA RESERVORIO, 1 (UN) ASPIRADOR MANUAL, TUBOS DE MAYO, 2 (DOS) CÁNULAS NASALES (AD / PED), 1 (UNA) PINZA MAGILL, T.E.T, 1 (UN) SET DE TRAQUEOTOMÍA, 1 (UN) ABRIDOR DE MANDÍBULA, 1 (UN) LAZO HEMOSTÁTICO DE LATEX, 1 (UN) TENSIÓMETRO CON ESTETOSCOPIO, 1 (UNA) TIJERA MULTIPROPÓSITO, 1 (UNA) LINTERNA, 1 (UN) SET DE BIOSEGURIDAD, 1 (UN) KIT SANITARIO (GASAS EST- VENDAS - APÓSITOS - TELA ADH - PARCHES OCULARES - GUANTES EST - ALCOHOL - H2O2) 1 (UN) MORDILLO DE FIJACIÓN AL T.E.T |
| 3 | TENSIOMETRO ARTERIAL; RANGO DE PRESIÓN 0 A 300MM HG - RANGO PULSACIONES SIN - TIPO MANUAL | SEGÚN ET-DEF Nº 725 / 02 |
| 4 | NEBULIZADOR; LARGO X ANCHO X ALTO 30 X 40CM - PESO APROX 2KG - ALIMENTACIÓN 220 V 50 HZ - TAMAÑO DE PARTICULAS 10 A 20 MICRONES | PARA CORRIENTE ALTERNA 220 V / 50 MHZ (UNA FASE) O 12 VCC. MOTOR A DIAFRAGMA. DEBERA CONTAR CON FRASCO DE 1000 CC. EL MOTOR DEBERA ALCANZAR NO MENOS DE 1500 RPM |
| 5 | CAMILLAS; ANCHO 50Cm - LARGO 190Cm - ALTO 75Cm - ARNESES SIN - TIPO DE CONSULTORIO | SEGÚN NORMA DEF SAN 477 - A |
| 6 | LARINGOSCOPIO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - RAMAS ADULTO - ILUMINACIÓN CON | TIPO MAC INTOSH, CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CON LUZ HALÓGENA, CON ESTUCHE, CON 3 RAMAS: GRANDE, MEDIANA Y PEQUEÑA |
| 7 | ESTETOSCOPIO; TIPO DE MEMBRANA - CAMPANA DOBLE | CON CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, OLIVAS DE GOMA SILICONADA O SIMILAR, DIAFRAGMA SENSIBLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA E INTERCAMBIO. TUBULADURA NO MENOR DE 55CM |
| 8 | MANOMETROS; TIPO OXIGENOTERAPIA - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 300psi | VÁLVULA DE REDUCCIÓN MEDICINAL, TOTALMENTE CROMADA, PARA TUBOS DE OXÍGENO DE ACERO Y DE ALUMINIO ULTRALIVIANO COMPUESTA POR UN MANÓMETRO, UN FLOWMETER Y UN FRASCO LAVADOR |
| 9 | EQUIPO DE RAYOS X; USO RADIOLOGÍA - REGULACIÓN 50-150KW - COMANDO ELECTRICOS | SEGÚN ET-DEF Nº 100/01 - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL |
| 10 | ELECTROCARDIÓGRAFO; TIPO DIGITAL - ALIMENTACIÓN 100 / 240V | ELECTROCARDIÓGRAFO DIGITAL DE TRES CANALES CON MEDIDOR DE ONDAS - SEGÚN ET DEF 098/03 |
| 11 | TENSIOMETRO ARTERIAL; RANGO DE PRESIÓN 0 A 280MM HG - RANGO PULSACIONES 40 A 2001/M - ALIMENTACIÓN 4 PILAS "AA" - PESO APROX 410GR - TIPO AUTOMÁTICO POR BOMBA ELEC | RANGO DE PRESIÓN 0 A 280MM HG - RANGO PULSACIONES 40 A 2001/M - ALIMENTACIÓN 4 PILAS "AA" - TIPO AUTOMÁTICO POR BOMBA TENSIOMETRODIGITAL SEMIAUTOMÁTICO |
| 12 | ELECTROBISTURI; TIPO MONOPOLAR Y BIPOLAR - CONTROL EN MANGO PORTAELECTRODO - POTENCIA 250 (ALTA)W | TIPO MONOPOLAR Y BIPOLAR - CONTROL A PEDAL - POTENCIA 250 (ALTA)W - SEGÚN ET DEF Nº 249/02 |
| 13 | BALANZAS DE PRECISIÓN; CAPACIDAD 100 KG // TIPO DIGITAL S/U - CAPACIDAD 100 Kg - SENSIBILIDAD 50 GR | TIPO DIGITAL - CAPACIDAD 100KG - SENSIBILIDAD 50GR - SEGÚN ET DEF Nº 089/00 |
| 14 | CARDIODESFIBRILADORES; TIPO PORTATIL // ALIMENTACION BATERIA RECARGABLE S/U - TIPO PORTATIL S/U - ACCESORIO 2 PAD P/ADULTO S/U | ALIMENTACIÓN BATERIA RECARGABLE - TIPO PORTATIL - ACCESORIO 2 PAD P/ADULTO - SEGÚN ET DEF Nº 393/00 |
| 15 | LAMPARA SCIALITICA; DAM DE PANTALLA 800MM - ANGÚLO DE GIRO LIBRE - ALTURA MAXIMA 3M - CANTIDAD BOMBILLAS 4 | DAM DE PANTALLA 800MM - ANGULO DE GIRO LIBRE - ALTURA MAXIMA 3M - CANTIDAD BOMBILLAS 4 - SEGÚN ET DEF Nº 572/01 |
| 16 | AUTOCLAVE; DIMENSIÓN 70 X 70 X 60CM - METODO POR CALOR SECO (ESTUFA) - TIPO SEMIAUTOMATICO | METODO POR CALOR SECO (ESTUFA) - TIPO SEMIAUTOMATICO - SEGÚN ET DEF Nº 078/02 |
| 17 | PANTOSCOPIOS; USO MULTIPLE // USO MULTIPLE S/U - ALIMENTACIÓN A PILAS S/U - TIPO C/ CABEZALES INTERCAMBIABLES S/U | SEGÚN ET-DEF Nº 253/01 |
| 18 | ESPECTROFOTOMETRO EMISIÓN ATOM; TIPO FOTOMETRO DE BOLSILLO - RANGO LONG. DE ONDA 436 - 860nM - ENFRIAMIENTO NO CORRESPONDE | PRODUCTO REQUERIDO POR MARCA Y MODELO - FOTOMETRO UNIVERSAL PORTÁTIL CON LEDS, Y FILTRO, CON MEDICIÓN DE PH Y TURBIDEZ: PHOTOFLEX¨TURB/SET. MARCA WTW (CÓDIGO FABRICANTE: 251110), ORÍGÉN: ALEMANIA |
| 19 | ELECTROBISTURI; TIPO MONOPOLAR Y BIPOLAR - CONTROL EN MANGO PORTAELECTRODO - POTENCIA 250 (ALTA)W | ELECTRIBISRURÍ MONOPOLAR - BIPOLAR SEGÚN ET-DEF 249/02 |
| 20 | RESPIRADORES; TIPO MICROPROCESADOR - CILINDRO SIN - SUJECIÓN SIN - MASCARA SIN - VISOR LCD - ACCESORIO NEBULIZADOR | RESPIRADOR PARA TERAPIA INTENSIVA SEGÚN ET-DEF 182/01 |
| 21 | ANALIZADOR CLINICO; TIPO ION SELECTIVO - CANT. VARIABLES A MEDIR 3 - USO QUIMICA CLINICA | ANALIZADOR DE ELECTRODO ION SELECTIVO SEGÚN ET-DEF 882/00 |
| 22 | CAMILLA; ANCHO 90Cm - LARGO 210Cm - ALTO REGULABLE - ARNESES CON - TIPO COLCHON DE VACIO | CAMILLA TIPO COLCHON DE VACIO SEGÚN ET-DEF 259/01 |
| 23 | CAMILLA; ANCHO 50CM - LARGO 183CM - ARNESES 5UN - TIPO ENTABLILLADORA | CAMILLA TIPO PALA PARA LESIONES DE COLUMNA. SEGÚN ET DEF 256 / 01 |
| 24 | ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE; PARAMETRO PH, PCO2, PO2, HBT, SO2, O2HB - COXIMETRO CON - CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA - COMPUTADORA CON - ALIMENTACIÓN 220 VOLT 50 HZ | ANALIZADOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL DE GASES EN SANGRE, ELECTROLITOS Y OXIMETRIA. SEGÚN ET - DEF 263 / 01 |
| 25 | AUTOCLAVE; DIMENSION 40 X 60CM - METODO POR CALOR SECO (ESTUFA) - TIPO AUTOMATICO | AUTOCLAVE METODO CALOR SECO (ESTUFA) SEGÚN ET DEF 078 / 02 |
| 26 | CAMILLAS; ANCHO 44Cm - LARGO 180Cm - ALTO SIN - ARNESES CON - TIPO ENTABLILLADORA | TABLA RIGIDA PARA INMOVILIZACION. SEGÚN ET DEF 300 / 01 |
| 27 | CARDIODESFIBRILADOR; ALIMENTACIÓN 220V - TIPO TRANSPORTABLE - ACCESORIO MONITOR | CARDIODESFIBRILADOR CON MONITOR. SEGÚN ET DEF 183 / 03 |
| 28 | CARROS DE PARO; TERMINACIÓN REVESTIMIENTO EPOXIDICO - PARACHOQUE ACERADO - CANTIDAD DE CAJONES CUATRO - MASTIL CON - CONTENEDOR P/TUBO DE OXÍGENO | CARRO DE PARO. SEGÚN ET DEF 568 / 01 |
| 29 | CONTADOR HEMATOLOGICO; TIPO AUTOMÁTICO - PARAMETRO 22 - CURVAS DE DISTRIBUCIÓN 4 - IMPRESORA SI - VOLUMEN DE LA MUESTRA 130 A 240µL | CONTADOR HEMATOLOGICO. SEGÚN ET DEF 254 / 01 |
| 30 | ELECTROCARDIOGRAFO; TIPO DIGITAL - ALIMENTACIÓN 100 / 240V | ELECTROCARDIOGRAFO AUTOMÁTICO CON SOFTWARE INTERPRETATIVO. SEGÚN ET DEF 302 / 01 |
| 31 | CAMILLA; ANCHO 43CM - LARGO 220CM - ALTO 20CM - ARNESES 5 - TIPO EVACUACION POR HELICOPTERO | CAMILLA TIPO CANASTA PARA EVACUACION HELITRANSPORTADA. SEGÚN ET DEF 887 / 00 |
| 32 | REVELADORAS DE PELICULAS; VELOCIDAD DE PROCESO 60 PELICULA POR HORA - ALIMENTACION 220V - PELICULA 35 X 35 - PROCESO AUTOMÁTICO | REVELADORA AUTOMÁTICA DE PELICULAS RX. SEGÚN ET DEF 272 / 01 |
| 33 | LAMPARA SCIALITICA; DAM DE PANTALLA 180MM - ANGULO DE GIRO 360º - ALTURA MAXIMA 2M - CANTIDAD BOMBILLAS 2 | LAMPARA SCIALITICA RODANTE. SEGÚN ET DEF 572 / 01 |
| 34 | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGÍCO; TIPO MULTIPARAMETRICO - TAMAÑO 357 X 205 X 415MM - AUTONOMIA 36H - TEMPERATURA 20 A 45°C - TENSIÓN SANGUINEA 30 A 300MM HG - ALIMENTACIÓN 110/240 | MONITOR MULTIPARAMETRICO. SEGÚN ET DEF 048 / 02 |
| 35 | OXIMETRO DE PULSO; LECTURA PANTALLA LCD - RANGO DE MEDICION 0 A 100% - ALARMA AJUSTABLE - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR | OXIMETRO DE PULSO AUTOCONTENIDO TRANSPORTABLE PARA MEDIO TERRESTRE Y AÉREO. SEGÚN ET DEF 573 / 01 |
| 36 | RESPIRADOR CICLADO ELECTRONICO; FRECUENCIA 5 A 50CPM - ACCESORIO TUBO DE OXIGENO INCORPORADO - ALIMENTACIÓN 220/12V | RESPIRADOR PORTATIL PARA EVACUACUÓN AERA Y AMBULANCIA SEGÚN ET-DEF 181/02 |
| 37 | BOMBA DE INFUSIÓN; ALIMENTACIÓN 220V - LECTURA POR DISPLAY - VOLUMEN 1 A 9999ML - CONTRAPRESIÓN 1 A 999MBAR | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CONTROLADA. SEGÚN ET DEF 248 / 01 |
| 38 | OXIMETROS DE PULSO; LECTURA LED DUAL - RANGO DE MEDICIÓN 0 A 100% - ALARMA SP O2 MAX Y MIN PROGRAMABLES - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR AUTOCONTENIDO | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. SEGÚN ET DEF 113 / 02 |
| 39 | MICROSCOPIO; TIPO BINOCULAR - CANT. DE LENTES 4 - AUMENTO MAXÍMO 1000 X | MICROSCOPIO BINOCULAR. SEGÚN ET DEF 079 / 02 |
| 40 | EQUIPOS DE REHABILITACIÓN; TIPO ONDA CORTA // TIPO ONDA CORTA S/U - USO FISIOTERAPIA S/U | EQUIPO DE ONDA CORTA Y DIATERMIA PARA FISIOTERAPIA. SEGÚN ET DEF 886 / 00 |
| 41 | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGÍCO; TIPO MULTIPARAMETRICO - TAMAÑO 3,5pulg - AUTONOMIA 4H - TEMPERATURA 10 A 45°C - TENSION SANGUINEA 0 A 300mm hg - ALIMENTACIÓN 220V | MONITOR MULTIPARAMETRICO TRANSPORTABLE PARA EVACUACIONES POR MEDIO AÉREO Y TERRESTRE. SEGÚN ET DEF 184 / 02 |
| 42 | INCUBADORA; USO TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - TERMOMETRO DIGITAL - RANGO DE MEDICIÓN 20 A 42°C - ALARMA CON - ALIMENTACIÓN 220V | INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL. SEGÚN ET DEF 498 / 01 |
| 43 | DESTILADOR-DEIONIZ. DE AGUA; USO LABORATORIO - MEDIDOR CONDUCTIVIDAD ELECTR. AUTOMATICO P/380 - FILTRO SIN - CAPACIDAD 8L/H - CALIDAD AGUA BIDESTILADA | DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO CAPACIDAD NOMINAL DE OCHO (8) LITROS / HORA. SEGÚN ET DEF 645 / 01 |
| 44 | CARDIODESFIBRILADORES; TIPO PORTATIL // ALIMENTACION BATERIA RECARGABLE S/U - TIPO PORTATIL S/U - ACCESORIO 2 PAD P/ADULTO S/U | CARDIODESFIBRILADOR PORTATIL AUTOMATICO. SEGÚN ET DEF 243 / 01 |
| 45 | PANTOSCOPIO; USO EXAMEN SEMIOLOGICO VISUAL - ALIMENTACIÓN A PILAS - TIPO C/ CABEZALES INTERCAMBIABLES | PANTOSCOPIO. SEGÚN ET DEF 253 / 01 |
| 46 | AUTOCLAVES; DIMENSIÓN 100 X 70 X 70Cm - METODO VAPOR DE AGUA - TIPO AUTOMÁTICO | AUTOCLAVE ESTERILIZADOR POR VAPOR DE AGUA (MEDIDAS 100X70X70 CM) SEGÚN ET DEF NRO: 665/00 |
| 47 | BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA 100°C - CAPACIDAD 6L - TIPO RECTANGULAR | BAÑO TERMOSTATIZADO (RANGO 5 -100ªC) SEGÚN ET DEF NRO 664/00 |
| 48 | CAMILLA; ANCHO 60Cm - LARGO 200Cm - ALTO 70Cm - ARNESES SIN - TIPO RODANTE | ET-DEF 461/00 |
| 49 | CAMA HOSPITALARIA; DESTINO DE INTERNACIÓN - DIMENSIÓN 80 X 195 X 50CM - LECHO RIGIDO - MOVILIDAD MOTORIZADOS - TIPO PANEL LATERAL CAÑO CON BARROTES - MATERIAL CAÑO | ET-DEF 574/00 |
| 50 | ELECTROBISTURI; TIPO MONOPOLAR, BIPOLAR Y SPRAY - CONTROL PEDAL Y MANUAL - POTENCIA MODULABLE | CONTROL DIGITAL - POTENCIA NO MENOR DE 500 W. SEGÚN ETDEF 249/02. |
| 51 | AUTOCLAVES; DIMENSIÓN 51 X 46 X 55Cm - METODO VAPOR A PRESIÓN - TIPO MANUAL/AUTOMÁTICO | SEGÚN ET- DEF 929/00 |